附件2：

康复科配置医疗设备技术参数及配置要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 档次 | 数量（台） | 技术参数及配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁电疗仪 |  | 1 | 1、磁疗输出部分基本参数： （1）治疗体磁感应强度： 3mT～20mT，可调； （2）治疗体磁场频率：50Hz±1％ ，变频磁场感应频率：多级可调（5Hz—50Hz）； （3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁治疗帽有多个治疗体； （4）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全； （5）微震按摩功能； （6）时间选择：具有定时功能，可在１min~30min范围内设定所需时间。 2、 电疗输出部分基本参数： （1）工作频率范围：2KHz～6KHz； （2）调制频率范围：0～150Hz； （3）调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波； （4) 调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制； （5）多处方肢体电刺激治疗； （6）输出电流0-100mA，多档可调； （7）加热电极板表面温度范围：多档可调； （8）治疗时间完毕，具有音响提示，并停止输出。 3、具有小脑顶核电刺激功能。 |
| 2 | 骨伤治疗仪 |  | 1 | 1、多种输出模式：磁疗、电疗等多种处方任选； 2、时间、输出强度、频率应连续可调，自动关机、预置报停功能； 3、配有显示屏幕，综合显示，各种输出信息直观，操作方便； 4、两路以上输出，可以同时治疗两个病人或一个病人两个不同部位的患处。 |
| 3 | 四维颈、腰椎治疗牵引床 | 中档 | 1 | 1、电源：220V ； 2、功率：100-300VA ；3、腰椎牵引力：0～99㎏/0—1000n ；4、颈椎牵引力：0-30kg/0—300n ；5、牵引总时间：0～99min ；6、牵引时间：0～9min ；7、间歇时间：0～90s ；8、腰椎牵引行程：0～200㎜ ； 9、颈椎牵引行程：0～300㎜ ；10、 成角角度 上30度—下10度、旋转角度 ±20°可调、侧摆角度 ±20°可调；11、腰部热疗 ；12、多模式牵引：持续、间歇、脉冲、组合等。13、牵引力自动补偿，设定值与实际牵引力同步监；14、治疗参数（病例）存储、读取功能；15、多种安全设计（患者急退开关、医务人员操作急退键）；16、牵引力、牵引总时间、牵引时间显示。 |
| 4 | 直流感应电疗机 |  | 1 | 1、直流输出：电流0-50MA, 连续可调，可做直流各种疗法和直流电药物离子透入作用。 2、感应输出：为疏波、感应波、密波、疏密波的单向脉冲波， 强度连续可调。 |
| 5 | 中药熏蒸床 |  | 1 | 1、额定输入功率：大于2000W； 2、熏蒸舱内温度：35℃-60℃ ； 3、定时时间：0～60min可调； 4、独立温区恒温控制可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸； 5、各区有独立的加热及自动恒温装置，自动漏电保护、自动报警、自动定时 ； 6、独立的操作台，机电分离化设计； 7、两段式全身熏蒸罩，可做露头式全身熏蒸。配有下肢熏蒸罩可进行下肢封闭式熏蒸； 8、消毒功能。 |
| 6 | 经皮神经电刺激（TENS） |  | 1 | 1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz； 2、三路以上脉冲输出，可治疗三个患者或三个部位； 3、输出脉冲频率1—150HZ，连续可调； 4、输出脉冲宽度从2μs～500μs范围内，连续可调； 5、治疗仪每路输出电流峰值连续可调； 6、治疗定时时间可任意设置； 7、具有多种（≥3）治疗模式； 8、自动处方功能。 |
| 7 | 神经肌肉刺激仪 |  | 1 | 1、频率范围：输出脉冲频率为低频，调制波频率为0.5-15Hz可调； 2、脉宽不小于0.2-10ms； 3、可随时切换连续／断续输出方式； 4、两路以上输出独立可调； 5、输出波形：为双向对称或不对称方波（矩形波）； 6、电流峰值、治疗时间连续可调； |
| 8 | 超短波电疗机 |  | 1 | 频率和波长在超短波范围内，具有自动预热、自动稳压、治疗定时、声光提示并自动切断输出。 |
| 9 | 电针仪 | 低：3 中档：1 | 4 | 1、输出脉冲波形：连续波、断续波以及疏密波等多波形； 2、输出脉冲路数：大于、等于4路； 3、输出脉冲频率：连续可调； 4、交、直流两用； 5、中档有温热艾灸功能。 |
| 10 | 电脑中频治疗仪 |  | 1 | 1、内置单程序、多步程序治疗处方； 2、工作频率：1kHz～10kHz； 3、调制频率范围：不窄于0Hz～150Hz； 4、调制幅度：0%～100%，误差±5%； 5、调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、梯形波、尖波； 6、差频频率范围：不窄于0Hz～100Hz； 7、动态节律：4s～10s； 8、差频变化周期：15s～30s； 9、输出通道：独立控制 ； 10、离子导入功能。 |
| 11 | 超声波治疗仪 |  | 1 | 1、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2； 2、声工作频率：800-3000KHZ； 3、输出模式：脉冲模式和连续模式； 4、多探头。 |
| 12 | 磁振热治疗仪 |  | 1 | 1、采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合； 2、磁场强度范围：≤50mT； 3、振动频率为40Hz-50Hz±1Hz； 4、多级温控工作模式 ； 5、多级震动强度模式 ； 6、大于两种治疗模式，可根据病情自行选择； 7、治疗时间0-99min可调； 8、具有多种不同的温热治疗垫（标准治疗垫、颈肩治疗垫、关节治疗垫等）； 9、程序化设计，治疗完毕自动复位，并有报警提示。 |
| 13 | 立体动态干扰电疗仪 |  | 1 | 1、内存常用处方，可以任意组合治疗模式、差频选择、治疗时间、自编处方； 2、治疗仪输出三路在三维空间流动的频率为5000Hz的正弦电流； 3、三组矢量叠加电流显示：三组同步输出； 4、差频频率范围：不窄于0～100Hz； 5、差频变化周期：15s～30s； 6、动态节律：4s～10s； 7、治疗时间：0min～30min，（自编处方时0～99min可选），误差±10%。 |