附件1：

河南省第二人民医院投标报名登记表（医疗设备类）

| 报名项目名称 |  |  | 产品注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品品牌 |  |  | 产品型号 |  |
| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| 供应商地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 联系电话 |  |
| 供应商性质 | □生产厂家 □代理商 □建筑商 □其他 |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  | 注册资本 |  |  |
| 组织机构代码 |  | 税务登记证号 |  |  |
| 生产/经营许可证号 |  | 授权人身份证号 |  |  |
| 被授权人 |  | 被授权人身份证号 |  |  |
| 手机号码 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 产品销售 客户名单 | 医院名称(三级) | 联系人 |  | 联系方式 |
| 产品功能简介 |  |  |  |  |

注：报名时请携带：1、营业执照副本复印件；2、医疗器械经营许可证复印件；3、税务登记证复印件；4、组织机构代码证复印件；5、企业法人或委托授权人有效证件复印件；6、业务代表有效证件复印件；7、与产品有关的委托、授权文件复印件（注明有效日期）；8、产品的注册证、检验报告和质量认证等资料；9、产品彩页。

上述资料须按以上顺序用A4纸复印装订成册并加盖投标人公章，于参加报名时提交。

附件2：

血液灌流机技术参数及配置要求

一、技术参数:

- 电 源

电压：AC 220V   频率：50Hz

- 动脉压

压力指示范围：-40Kpa～40Kpa（-300 mmHg～300mmHg）

指示精度：±1.3Kpa（±10mmHg）

动脉压调节范围：-40Kpa～40Kpa（-300 mmHg～300mmHg）

3.静脉压

压力指示范围：0Kpa～40Kpa（0～300mmHg）

指示精度：±1.3Kpa（±10mmHg）

静脉压调节范围：1.3KPa～40Kpa（10～300mmHg）

4.血 泵

血流量调节范围：0，10～400ml/min （可调）

血泵允差：±10%

5.空气探测：静脉壶 超声探测

6.报警声压级：≥65dB

二、配置要求:

1.先进的单片机控制系统，完善的安全监测功能，确保操作使用安全；

2.气泡监测，超声波原理，当液面下降至监测器平面时，则发生声光报警，可有效防止空气栓塞；

3.全自动阻流夹，自动复位、自动阻流；

4.整机轻巧，便于携带，适用于救护车、院内各科会诊、野外现场救治；